GL05, KOMPLET UV-C germicidní svítidlo 75W (G13)
Kompletní svítidlo včetně germicidní UVC zářivky s výkonem 75W určené pro přímou sterilizaci a dezinfekci. Bakteriocidní krátkovlnné ultrafialové záření slouží k účinné sterilizaci vzduchu, tekutin a povrchu. Pevná tělesa absorbují záření na povrchové vrstvě, voda a jiné tekutiny jsou poloprůchodné. Germicidní UVC záření způsobuje zničení nebo poškození RNA, DNA, proteinů, enzymů, makromolekul a biopolymerů, důsledek UVC záření je znemožnění replikace genetické informace, nemožnost množení a tím jejich zničení. Dále spolehlivě zničí naprostou většinu bakterií, mikroorganismů, virů, bacilů, streptokoků, protozoa, spor, plísní, kvasnic, řas, trepek. Jedná se o fotochemický proces dezinfekce/ sterilizace při, kterém nevznikají žádné vedlejší toxické, nebo chemické produkty, které by ovlivnili životní prostředí. Germicidní svítidlo GL05 je vhodné pro sterilizaci a dezinfekci (90%) prostor do velikosti 56m3, pro operační sály je třeba počítat s poloviční velikostí. Více informací o spektrální charakteristice, výpočtu, délky ozáření, odrazu materiálů a velikosti najdete ve fotogalerii. Filtrační sklo omezuje tvorbu ozonu o vlnové délce 185nm a vnitřní povlak omezuje degradaci užitečného UV-C záření. Okamžitá instalace, pro zapojení do el. sítě slouží šňůra s vidlici dlouhá 3 metry. Svítidlo nemá žádný startér, je nahrazený bezúdržbovým elektronickým předřadníkem. Pro zavěšení svítidla je k dispozici řetízek.
hlavní funkce germicidního svítidla:
- zářivkové svítidlo
- UVC germicidní zářivka 75W
- spolehlivá sterilizace a dezinfekce prostor do 56m3, operační sály poloviční velikost
- přívodní šňůra ukončená vidlicí o délce 3 metry
- instalace přístroje na povrch, nebo k zavěšení, řetěz v balení
- jednoduchá a rychlá montáž
umístění germicidního svítidla:
provedení umožňuje montáž svítidla na stěnu (držáky), lištového systému nebo zavěšení pomocí dodaných řetězů
pozor:
UVC záření způsobuje zánět očních spojivek nebo popáleniny pokožky, při práci pod UVC je třeba chránit pokožku např. gumovými rukavicemi a zrak brýlemi z čistým sklem (UVC filtrem)
technické údaje germicidního UVC svítidla GL05:
napájení - 230V AC 50Hz
vypínač hlavní - ne
výkon - cca. 80W
elektronický předřadník - ano
sterilizace 90% - maximálně 56m3 (operační sál 1/2)
germicidní UV-C zářivka - lineární nízkotlaká
výkon - 75W
UV-C záření - 25,5W
patice - G13
typ - T8
vlnová délka - 253,7nm
omezení - tvorba ozonu 185nm
omezení - degradace užitečného UV-C záření
obsah rtuti - 2,0mg.
životnost - 9000 hodin
délka trubice A - max. 1199,4mm
délka vložky trubice B - min. 1204,1mm, max. 1206,5mm
celková délka trubice C - max. 1213,6mm
průměr trubice D - max. 28mm
přívodní šňůra s vidlicí - 3 metry
montáž - stěna/ povrch (řetěz)
celková váha - gramů
velikost svítidla - délka 1225, šířka 60, výška 86mm
pracovní teplota -10° až 50°C
pracovní vlhkost - 0% až 90%RH (nekondenzační)
krytí - IP20
materiál svítidla - lakovaný plech/ PVC

Stanovení potřebného počtu lamp pro 90% sterilizaci místností
(síla germicidního zářiče 30 W, prostorová výška 2,7-3,0 m)
Délka místnosti (m)	3,0-4,0	4,0-5,5	5,5-7,0	7,0-9,5	9,5-11,5	11,5-14,0	14,0-17,5
Šířka místnosti (m)				Počet lamp
3,0 - 4,0	1	1	2	2	4	5	6
4,0 - 5,5		2	2	4	5	6	7
5,5 - 7,0			3	5	6	7	8
7,0 - 9,5				6	7	8	9
9,5-11,5					8	9	10
Pro operační sály má být počet lamp udaný v tabulce zdvojnásobený.

Dávky ozařování germicidní lampou

Různé mikroorganismy jako bakterie, kvasnice, různé řasy, trepky, plísně, protozoa apod. jsou různě citlivé vůči záření, proto jsou k jejich zničení potřebné různé dávky ozáření. Potřebná dávka ozáření je dána součinem vyzářené energie na plošnou jednotku (mW/cm2) a doby záření. Dezaktivace je uvedena v procentech.

Závislost mezi dávkou ozáření a stupněm dezaktivace (pro bakterie koli)
dekontaminace v %	dávka ozáření v mikroW/sek/cm2	dezaktivace v %	dávka ozáření v mikroW/sek/cm2
10	30	99	1,380
33	120	99,99	2,760
63,2	300
86,5	600

Dávka ozáření UV v mikroW/sek/cm2 nutná pro 90% dezaktivaci různých mikroorganismů
Mikroorganismy	Dávka
E. koli bakterie ve vzduchu	690
E. koli bakterie ve vodě	5 400
Střevní streptokoky	4 000
Paratyfové bacily	3 200
Senný bacil	7 100
Senný bacil spórový	12 000
Bakterie záškrtu	3 370
Bakterie břišního tyfu	2 140
Koli bakterie	3 000
Mikrococcus pharoides	10 000
Neisseria catarrhalis	4 000
Phytomonas	4 400
Proteus vulgaris	2 640
Pseudomonas seruginosa	5 500
Pseudomonas fluorescens	3 500
S. typhimurium	8 000
Sarcina lutea	19 700
Sorratia moreaceus	2 420
Bacilli dysenteriae	2 200
Spirillium rubrum	4 400
Staphylococcus epidermidis	1 840
Staphylococcus aureus	2 600
Streptococcus hemolyticus	2 160
Streptococcus species	6 150
Streptococcus viridans	2 000
Kvasnice
Pekařské droždí	3 900
Pivovarské kvasnice	3 300
Droždí pro jemné pečivo	6 000
Plísně
Plíseň hlavičková spórová	od 64 000 do 100 000
Aspergillusamsterodami (maso)	66 000
Aspergillus flavus	60 000
Aspergillus niger (pekařstm)	132 000
Zelená houba (chladicí zařízen)	60 000
Mucor mucedo
(maso, tuk, chléb, sýr)	65 000
Mucor racemodus A	17 000
Mucor racemodus B	17 000
Penicillium digitatum	44 000
Penicillium expanatum	13 000
Penicillium chrysogenum (ovoce)	50 000
Penicillium roqueforti (sýry)	13 000
F copulariopsis brevicaulis (sýry apod.)	80 000
Stupeň odrazu záření (253,7 nm) pro různé materiály
Bílé olejové nátěrové barvy	3-10 %
Bílé vodové nátěrové barvy	10-35 %
Černé emaily	5 %
Hliníkové barvy	40-75 %
Bílá omítka	40-60 %
Prádlo	17 %
Hliník	65-75 %
Pochromované povrchy	39 %
Dural	16 %
Krémové tapety	31 %
Bílé tapety	21-31 %
Potištěnéčervené tapety	31 %
Potištěné krémové tapety	26 %
Potištěné hnědé tapety	18 %
Bílý psací papír	25 %

Děkujeme za zakoupení tohoto produktu. Tento list obsahuje důležité pokyny k uvedení výrobku do provozu a jeho obsluze. Jestliže výrobek budete předávat jiné osobě, dbejte na to, abyste jí odevzdali i tento návod. Ponechte si tento návod, abyste si jej mohli znovu kdykoli přečíst. Pro případné uznání reklamace, či komunikaci s námi tento návod nepotřebujete - postačí doklad o koupi, který jste obdrželi spolu s výrobkem.

Záruční podmínky
Na tento výrobek poskytujeme záruku 24 měsíců od data prodeje, pokud není uvedeno, nebo nebylo dohodnuto jinak.
Jestliže odběratel zboží kupuje pro účely jeho dalšího prodeje, platí pro danou dodávku zboží ustanovení obchodního zákoníku o odpovědnosti za vady při koupi zboží.
Záruka se nevztahuje na škody, které vyplývají z nedodržení návodu k obsluze, neodborného zacházení, přetížení, nehody, špatného zapojení, změn na výrobku provedených jinou osobou než výrobcem
Při mechanickém poškození nebo neodborné manipulaci nemůže být uznána záruka. Proto pokud si nebudete vědět rady, jak tento výrobek používat a v návodu nenajdete potřebné informace, spojte se s naší technickou poradnou, nebo požádejte o radu kvalifikovaného odborníka.

Bezpečnostní podmínky
Přístroje, pracující s napětím 230V svěřte do rukou kvalifikovanému odborníkovi.
Uživatel výrobku – tj. dospělá osoba musí výrobek používat k tomu, k čemu je vyroben.
Z bezpečnostních důvodů neprovádějte žádné zásahy do výrobku.
Nevystavujte tento výrobek přílišné vlhkosti, nenamáčejte jej do vody, nevystavujte jej vibracím, otřesům.
Tento výrobek není dětská hračka a nepatří k do rukou malých dětí!
Nenechávejte volně ležet obalový materiál. Fólie z umělých hmot představují nebezpečí pro děti.
Případnou opravu nebo reklamaci svěřte odbornému servisu na adrese níže.

Záruční a pozáruční servis
MALAPA s.r.o., Tři Sekery 145, Mar.Lázně 35301
e-mail: info@malapa.cz, obchod@malapa.cz
telefon: +420 778 086 580, +420 778 069 837

Čistění a údržba
K čištění výrobku nepoužívejte žádné chemické látky ani nedrhněte – vhodné je přístroj pravidelně otírat měkkým a vlhkým hadříkem.
Přístroj udržujte v suchu.

Recyklace
Pokud se v budoucnosti budete chtít tohoto výrobku zbavit, pak ho nevhazujte do komunálního odpadu. Obsahuje materiály, které je možno recyklovat. Doneste jej proto na určené sběrné místo.